BM8021

Цифровой запоминающий USB-осциллограф

http://www.masterkit.ru

Поставщик:   ООО «ПА Контракт электроника».

Адрес: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д.1.

Тел. (495) 741-77-24. E-mail:  info@contrel.ru

Предлагаемый цифровой запоминающий осциллограф предназначен для наблюдения и получения основных характеристик цифровых и аналоговых сигналов различной формы и амплитуды. С его помощью облегчается процесс отладки и ремонта широкого спектра электронных устройств.

# Основные особенности осциллографа и их описание

- два аналоговых входа:

- возможность наблюдения одновременно за аналоговыми и цифровыми сигналами;

- возможность работы на выбор в двухканальном или одноканальном режиме;

- удобство наблюдения за синхронными и асинхронными интерфейсами, такими как SPI, I2C(TWI), UART, а также за сетями RS-485, CAN и 1-Wire;

- возможность наблюдать модулированные сигналы в совокупности с их составляющими;

- возможность наблюдать переходные процессы в аналоговых цепях;

- возможность сохранять и загружать осциллограммы аналоговых входов;

- частота дискретизации – 80МГц:

- наблюдение за быстроменяющимися процессами;

- отладка современных микроконтроллерных и микропроцессорных устройств с высокими тактовыми частотами (архитектуры AVR, MSP430 и т.п., а также микроконтроллеры и микропроцессоры на основе ядра ARM7);

- в режиме “Пиковый детектор” не будут пропущены даже самые короткие импульсы;

- вход внешней синхронизации:

- освобождение аналоговых входов от функции триггера;

- настраиваемый фронт срабатывания (нарастающий/спадающий фронт либо изменение сигнала);

- логический анализатор:

- стандартная 8-ми битная шина данных;

- возможность синхронизации по маске либо по равенству;

- возможность выбора режима отображения в виде шины (очень удобно при отладке канала управления ЖКИ, либо параллельной памятью) либо отдельных сигналов;

- возможность сохранять и загружать осциллограммы шины логического анализатора;

- генератор цифровых сигналов:

- 8-ми битная шина цифрового двоичного счетчика;

- настраиваемая частота нулевого разряда;

- самописец:

- запись осциллограмм аналоговых каналов и шины логического анализатора;

- сохранение и загрузка осциллограмм записанных в этом режиме;

- для подключения внешних сигналов использованы стандартные разъемы BNC:

- отсутствие необходимости использовать специализированные высокочастотные переходники;

- совместимость со стандартными щупами;

- USB-интерфейс:

- высокоскоростная связь позволяет наблюдать сигналы в режиме реального времени;

- стандартные драйвера FTDI;

- гальваническая развязка;

- питание устройства происходит непосредственно от шины;

- поддержка удаленного обновления программного обеспечения:

- возможность обновлять программное обеспечение в случае появления новых возможностей;

- защита от неправильной прошивки;

# Основные технические характеристики

Количество аналоговых входов	2

Количество цифровых входов	1 (синхронизация)

Максимальная скорость выборки	80 Мвыб/с

Полоса пропускания аналогового сигнала	20 МГц

Разрядность АЦП	8 бит

Входное сопротивление	1 Мом

Входная емкость	30 пФ

Поддерживаемые коэффициенты пробника	1х, 10х

Максимальное входное напряжение	±10В, ±100В (пробник 10х)

Диапазон входных напряжений для входа внешнего триггера 	0 В … 3,3 В

Цена деления по напряжению	0,25 В … 1 В

Цена деления по времени	25 нс … 500 мс

Интерфейс подключения к компьютеру	USB (минимальное

напряжение – 4,75В)

Интерполяция осциллограммы	sin(x)/x, линейная

Размер памяти (на каждый канал)	до 3 тыс. точек

Источники синхронизации	канал A, канал В, логический анализатор, внешний

Режимы синхронизации	одиночный, ждущий, авто

Автоматические измерения	частота, период, Uср, Uminср, 	Umaxср, А, Аср, Umin, Umax

Логический анализатор	8 бит

Генератор цифровых сигналов	8 бит

Самописец

Максимальное время записи	ограничено свободным местом на диске и файловой системой

Массогабаритные показатели

Габаритные размеры (без учета длины разъемов)	125 мм х 75 мм х 15 мм

Масса, не более	90 г

Электропитание

Потребляемая мощность	менее 2,5 Вт

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	10 ºС – 45 ºС

Влажность, без конденсации влаги	до 30%

Гальваническая изоляция

В (постоянное напряжение), не более при НУ	600

Внимание!!!: Разработчики оставляют за собой право корректировать параметры изделия и программное обеспечение без уведомления об этом распространителей и конечных пользователей.

# Внешний вид

На рис.1 показан внешний вид BM8021.

Прибор поставляется в защитной термоусадочной трубке. Для лучшего доступа к USB-порту и входным гнёздам допускается подрезать края трубки. Допускается полное снятие термоусадочной трубки, однако, крайне не рекомендуется эксплуатировать плату осциллографа, незащищённую от случайных замыканий. Продолжительное использование прибора допустимо только в случае достаточной конвекции воздуха.

Рекомендуется самостоятельно разместить печатную плату осциллографа в корпусе подходящих размеров.

На фото прибор показан без термоусадочной трубки.

Рис.1 Внешний вид набора

1 – аналоговые входы осциллографа

2 – вход внешнего синхросигнала

3 – разъем для подключения miniUSB-кабеля

4 – разъем шины логического анализатора

5 – разъем шины генератора цифрового сигнала

Рис. 2 Расположение выводов разъемов логического анализатора и

генератора цифрового сигнала

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bit 0 | Bit 1 | Bit 2 | Bit 3 | Bit 4 | Bit 5 | Bit 6 | Bit 7 | GND | VCC |

Осциллограф способен функционировать только в режиме связи с ПК.

# Подготовительные операции

# Перед началом всех операций на компьютер требуется установить драйвер FT232R (выполнить exe-файл из архива FTDI.rar), а также пакет обновлений Microsoft Visual C++ (выполнить exe-файл из архива VCRedist.rar).

Данные файлы поставляются на компакт-диске, входящем в комплект, а также доступны для скачивания на сайте Мастер Кит: www.masterkit.ru

После установки драйвера и пакета обновлений произведите подключение ВМ8021 к порту USB компьютера, используя кабель miniUSB- USB. Определение и установка нового оборудования пройдут в автоматическом режиме. В течение первых 10-ти секунд после включения прибор находится в режиме загрузчика.

При первом включении прибора рекомендуется выполнить операцию компенсации смещения нуля: Настройки -> Калибровка -> Старт.

# Обновление прошивки

Для обновления прошивки набора используется программа OSCProgrammer.exe.

Для запуска процесса обновления необходимо выполнить следующие действия:

- запустить программу OSCProgrammer.exe;

- подключить набор к ПК, и в течение 10-ти секунд необходимо нажать кнопку “Подключиться” и выбрать двойным кликом осциллограф;

- дождаться сообщения “соединение установлено”;

- нажать кнопку “Загрузить прошивку” и выбрать файл с нужной прошивкой;

- дождаться сообщения “прошивка завершена!!!”.

В случае отключения питания во время проведения операции обновления ПО или неудачной прошивки прибора отключите его от USB и повторите заново все вышеописанные шаги.

# Работа в режиме связи с ПК

Работа в данном режиме осуществляется посредством программы OscServer.exe.

Программа открывается в отдельном окне и выглядит следующим образом:

Окно разделено на следующие функциональные области:

- Работа;

- Горизонтальная развертка;

- Канал А;

- Канал В;

- Триггер;

- Дополнительно;

- Полоса прокрутки;

- Основная область отображения осциллограмм.

Области и кнопки управления имеют всплывающую подсказку, которая активизируется при наведении курсора.

## Область “Работа”

В данной области отображается текущее состояние осциллографа:

- РАБОТА – происходит захват отсчетов (всего буфера);

- ЗАХВАЧЕН – окончание захвата (весь буфер захвачен);

- ТРИГ: – включен режим триггера;

- ЕСТЬ – произошло условие триггера, происходит дозахват буфера;

- ЖДУ – ожидание условия триггера;

- УСТАРЕЛ – произошел перезапуск синхронизации и ожидание нового условия триггера – осциллограмма старого условия отображается на экране, но уже фактически не содержится в буфере;

- Захв – в режиме самописца – количество захваченного времени;

- Нач - в режиме самописца – время начала захвата;

В правой части области располагаются кнопки управления:

- STOP – остановка работы – не производится перезапуск захвата (но текущий буфер дозахватывается);

- “1” – однократный запуск в режиме триггера (начало захвата -> ожидание условия триггера -> дозахват буфера -> стоп).

Примечание: в различных режимах работы кнопки и чекбоксы могут становиться неактивными ввиду их функционального назначения.

## Область “Горизонтальная развертка”

В данной области находятся средства для задания горизонтальной развертки:

- выпадающее меню и дублирующие ее кнопки;

- кнопки задания смещения триггера.

Если в заголовке находится звездочка – при текущих настройках для данной горизонтальной развертки используется интерполяция.

## Области “Канал А” и “Канал В”

В данной области находятся средства для задания индивидуальных настроек входных каналов:

- Включен – установленная галочка разрешает работу канала, сброшенная – запрещает;

- DC/AC – кнопка выбора работы входа по постоянному/переменному току;

- Осц/ЛА – кнопка выбора режима отображения осциллограф/логический анализатор;

- BIN/HEX – кнопка выбора способа отображения данных в режиме логического анализатора (каждый канал отдельно/шина данных как 16ричное число);

- Развертка – выпадающее меню и дублирующие кнопки позволяют изменить вертикальную развертку. Кнопка X1/X10 позволяет установить соответствие между режимом работы щупа и отображаемыми осциллограммами;

- Смещение – задание смещения нуля относительно центра основной области отображения осциллограмм. Правее – кнопка быстрого обнуления смещения.

## Область “Триггер”

В данной области находятся средства для задания параметров работы триггера:

- Отключен/ Канал А/Канал В/Внешний – задание источника;

- Стрелка – задание фронта;

- Условие ЛА – кнопка позволяет вызвать окно задания условия срабатывания триггера в режиме логического анализатора;

- Уровень – задание уровня срабатывания (для Внешнего источника уровень не устанавливается). Правее – кнопка быстрого обнуления уровня.

### Кнопка “Условия ЛА”

Условие срабатывания задается в шестнадцатеричном либо десятичном виде по маске либо по равенству.

### Работа с триггером

В случае активизации триггера необходимо установить соответствующий уровень срабатывания. Для внешнего источника уровень не устанавливается. Уровни и положение триггера отображаются в виде желтых треугольников и маркера в полосе прокрутки и могут быть перемещены перетаскиванием мыши. При этом во время перетаскивания и нескольких последующих секунд будут видны прямые пунктирные линии, обеспечивающие удобство позиционирования.

В полосе прокрутки отображается положение триггера относительно буфера, что позволяет наглядно задавать времена пред- и пост выборки.

## Область “Дополнительно”

В данной области находятся кнопки для выбора дополнительных параметров работы осциллографа:

### Кнопка “Подключиться”

Данная кнопка активна сразу после запуска программы. По нажатию на эту кнопку выводится список USB-устройств, подключенных к компьютеру. Необходимо двойным нажатием выбрать осциллограф.

### Кнопка “Настройки”

По нажатию на эту кнопку вызывается окно настройки осциллографа:

- Пиковый детектор/Нормальный захват – режим захвата;

- Режим отображения пикового детектора – отображение виде заполненной/незаполненной области;

- Шлейф – позволяет отображать шлейф для отслеживания джиттера.

- Перетаскивание в стопе - увеличение – выбирает реакцию перетаскивание  мышью в области осциллограммы в режиме «стоп»: быстрые курсорные измерения или наглядное приближение;

- Не прятать уровень триггера – в основной области отображения осциллограмм уровень триггера всегда будет виден;

- Показывать легенду – отображение легенды;

- Самописец:

  - Файл канала А и В – возможность задания файлов для сохранения/загрузки осциллограмм самописца;

  - Полное время на доп. линейке – на дополнительной линейке в режиме самописца (в нижней части основной области отображения осциллограмм) на метках времени будет отображаться дата и время;

  - Загрузить – осуществление загрузки осциллограмм из указанных файлов в основную область отображения осциллограмм;

- Используемая интерполяция: отсутствует, sin(x)/x, линейная;

- Размер буфера / максимальный размер – задание размера буфера/отображения максимально возможной длины буфера;

- Выходная частота – задание выходной частоты генератора цифрового сигнала (к цепям шины генератора цифрового сигнала подключен встроенный двоичный счетчик, частота переключения младшего разряда которого равна выбранной частоте);

- Калибровка – компенсация смещения нуля аналоговых каналов. После нажатия этой кнопки следуйте указаниям программы.

### Кнопка “Маркеры”

Данная кнопка позволяет активизировать горизонтальные и вертикальные маркеры, с помощью которых возможно производить измерения параметров сигналов.

В левой части открывшегося окна «Маркеры» возможно активизировать/деактивизировать соответствующие маркеры. В правой части отображаются произведенные измерения.

Каждый маркер отмечен соответствующего цвета треугольником в области отображения осциллограмм, перемещение которого осуществляется мышкой, а горизонтальные и вертикальные пунктирные линии позволяют наиболее просто ориентироваться при работе с маркерами.

Вертикальные маркеры имеют дополнительные отметки в виде кружков, показывающих точки измерения.

### Кнопка “Измерения”

При нажатии на эту кнопку будут автоматические измерения основных параметров сигналов (F - частота сигнала, T - период сигнала, Uср – среднее напряжение, Uminср – среднее минимальное напряжение, Umaxср – среднее максимальное напряжение,A – амплитуда сигнала, Umin – минимальное значение напряжения сигнала, Umax – максимальное значение напряжения сигнала).

### Кнопка “Математика”

По нажатию на эту кнопку становятся доступными следующие функции:

- БПФ измерительных каналов, как по экрану, так и по всему буферу;

- Снятие АЧХ входного тракта (необходимо подключить щуп к 0-ому разряду цифрового генератора);

- Математические операции над каналами: А+В, А-В, В-А (настройки смещения нуля и развертки аналогичны аналоговым каналам).

### Кнопка “Сохранить”

По нажатию на эту кнопку становится доступными сохранение экрана или буфера в виде:

- Текстового файла;

- Растрового изображения;

- Таблицы CSV (совместима с Excel).

### Кнопка “Самописец”

По нажатию на эту кнопку активируется режим Самописца. В области Работа будет отображаться информация о времени начала (в соответствии с часами ПК) и продолжительность записи.

В этом режиме в нижней части основной области отображения осциллограмм для удобства навигации по осциллограммам находится дополнительная линейка с метками времени.

После входа в режим самописца необходимо убедится в правильности выставленных настроек (например, в этом режиме ограниченный набор горизонтальных разверток). После запуска или загрузки самописца возможность менять некоторые настройки исчезнет. При загрузке данных самописца (настройки -> самописец -> загрузить) текущие настройки должны совпадать с загружаемыми. При несоответствии будет выведена ошибка.

# Настройки прибора

Изделие ВМ8021 поставляется уже настроенным на заводе-изготовителе, однако ниже приводятся рекомендации для самостоятельной проверки и подстройки.

# Компенсация смещения нуля

Подключите ВМ8021 к порту mini-USB компьютера и запустите файл OscServer.exe.

Нажмите кнопку «Подключиться».

Осуществляется при отсоединенных щупах: Настройки -> Калибровка -> Старт.

### Настройка коэффициента усиления

Настройку коэффициента усиления производить только после компенсации смещения нуля прибора (предыдущий пункт).

Порядок настройки:

- подключите щупы аналоговых каналов к выводу 10 разъема Генератора Цифровых Сигналов (выводы 10 разъемов ГЦС и ЛА электрически соединены друг с другом).

- В меню «Настройки» установите режим отображения в состояние “Пиковый детектор”

- подберите сопротивление подстроечного резистора (рядом с гнездом, меньший по размерам подстроечник) таким образом, чтобы значение Ucp, полученное функцией Измерения, было равно 3,25В.

Примерный вид осциллограмм во время настройки:

## Настройка входного тракта

Порядок настройки:

- подключите каналы А, В и вход внешнего синхросигнала к выводу 1 разъема Генератора Цифровых Сигналов. Настройте выходную частоту на значение 100 кГц (достаточно настроить один раз), а триггер - на синхронизацию от внешнего сигнала;

- настройте программу таким образом, чтобы осциллограммы обоих каналов отображались по возможности наглядней (достаточно настроить один раз);

- с помощью изолированной отвертки подберите ёмкость входного подстроечного конденсатора (рядом с гнездом, больший по размеру подстроечник) таким образом, чтобы отображаемый сигнал имел форму правильного меандра («крыша» сигнала должна быть горизонтальной);

Примерный вид осциллограмм во время настройки:

Применение и особенности эксплуатации устройств МАСТЕР КИТ

можно обсудить на конференции нашего сайта:

http://www.masterkit.ru

Вопросы, предложения и претензии

принимаются по е-mail: infomk@masterkit.ru