BM8022

Цифровой запоминающий USB-осциллограф

http://www.masterkit.ru

Поставщик:   ООО «ПА Контракт электроника».

Адрес: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д.1.

Тел. (495) 741-77-24. E-mail:  info@contrel.ru

Предлагаемый цифровой запоминающий USB осциллограф с жидкокристаллическим индикатором предназначен для наблюдения и получения основных характеристик цифровых и аналоговых сигналов различной формы и амплитуды. С его помощью облегчается процесс отладки и ремонта широкого спектра электронных устройств.

# Основные особенности осциллографа и их описание

- два аналоговых входа:

- возможность наблюдения одновременно за аналоговыми и цифровыми сигналами;

- возможность работы на выбор в двухканальном или одноканальном режиме;

- удобство наблюдения за синхронными и асинхронными интерфейсами, такими как SPI, I2C(TWI), UART, а также за сетями RS-485, 1-Wire и т.п.;

- возможность наблюдать модулированные сигналы в совокупности с их составляющими;

- возможность наблюдать переходные процессы в аналоговых цепях;

- возможность сохранять и загружать (в режиме самописца) осциллограммы аналоговых входов;

- максимальная частота дискретизации – 0,5 МГц (одноканальный режим):

- наблюдение за быстроменяющимися процессами;

- отладка современных микроконтроллерных и микропроцессорных устройств (архитектуры AVR, MSP430 и т.п., а также микроконтроллеры и микропроцессоры на основе ядра ARM7);

- в режиме “Пиковый детектор” не будут пропущены короткие импульсы;

- вход внешней синхронизации:

- освобождение аналоговых входов от функции триггера;

- настраиваемый фронт срабатывания (нарастающий/спадающий фронт либо изменение сигнала);

- самописец:

- запись осциллограмм аналоговых каналов и шины логического анализатора;

- сохранение и загрузка осциллограмм записанных в этом режиме;

- для подключения внешних сигналов использованы стандартные разъемы BNC:

- отсутствие необходимости использовать специализированные высокочастотные переходники;

- совместимость со стандартными щупами;

- USB-интерфейс:

- удобный miniUSB-разъем;

- питание устройства происходит непосредственно от шины;

- поддержка удаленного обновления программного обеспечения:

- возможность обновлять программное обеспечение в случае появления новых возможностей;

- защита от неправильной прошивки;

- ЖКИ:

- возможность работы в автономном от ПК режиме – питание производится через стандартный разъем DJK-02A (подходящую ответную часть имеют большинство промышленных блоков питания) либо разъем miniUSB (например от зарядок для сотовых телефонов);

# Основные технические характеристики

Количество аналоговых входов	2

Количество цифровых входов	1 (синхронизация)

Максимальная скорость выборки	0,5 Мвыб/с

Полоса пропускания аналогового сигнала	1 МГц

Разрядность АЦП	8 бит

Шум аналоговой части	<= 1 LSB

Входное сопротивление	1 МОм

Входная емкость	30 пФ

Поддерживаемые коэффициенты пробника	1х, 10х

Максимальное входное напряжение	±10В, ±100В (пробник 10х)

Диапазон входных напряжений для входа внешнего триггера 	0 В … 3,3 В

Цена деления по напряжению	0,25 В … 1 В

Цена деления по времени	5 мкс … 100 мс

Интерфейс подключения к ПК	USB

Совместимость с ОС	Windows XP

Интерполяция осциллограммы	sin(x)/x, линейная

Размер памяти/размер в пиковом детекторе (один канал)	40 тыс. точек/20 тыс. точек

Размер памяти/размер в пиковом детекторе (два канала)	20 тыс. точек/10 тыс. точек

Источники синхронизации	канал A, канал В, логический анализатор, внешний

Режимы синхронизации	одиночный, ждущий, авто

Автоматические измерения	частота, период, Uср, Uminср, 	Umaxср, А, Аср, Umin, Umax

Параметры ЖКИ

Количество точек	128 х 64

Подсветка	белая

Самописец

Максимальное время записи	ограничено свободным местом на диске и файловой системой

Массогабаритные показатели

Габаритные размеры (без учета длины разъемов)	137 мм х 88 мм х 30 мм

Масса, не более	180 г

Электропитание

Напряжение питания USB	4,75…5,25В

Напряжение внешнего источника	9…15В

Потребляемая мощность (от USB, подсветка включена)	менее 1,2 Вт

Потребляемая мощность (от внешнего источника, подсветка включена)	менее 1,5 Вт

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	10 ºС – 45 ºС

Влажность, без конденсации влаги	до 30%

Внимание!!!: Разработчики оставляют за собой право корректировать параметры изделия и программное обеспечение без уведомления об этом распространителей и конечных пользователей.

Внимание!!!: Отсутствие гальванической развязки с шиной USB ПК требует соблюдения соответствующих мер безопасности при подключении прибора к цепям с высокими напряжениями.

# Внешний вид

На рис.1 показан внешний вид набора.

Прибор поставляется в защитной термоусадочной трубке. Для лучшего доступа к USB-порту, разъему питания и входным гнёздам допускается подрезать края трубки. Допускается полное снятие термоусадочной трубки, однако, крайне не рекомендуется эксплуатировать плату осциллографа, незащищённую от случайных замыканий. Продолжительное использование прибора допустимо только в случае достаточной конвекции воздуха.

Рекомендуется самостоятельно поместить печатную плату осциллографа в корпусе подходящих размеров.

На фото прибор показан без термоусадочной трубки.

Рис.1 Внешний вид набора

1 – аналоговые входы осциллографа

2 – вход внешнего синхросигнала

3 – разъем для подключения miniUSB-кабеля (расположен на тыльной стороне)

4 – разъем питания (расположен на тыльной стороне), центральный контакт - “плюс”

5 – жидкокристаллический индикатор

6 – кнопки управления

7 – разъем генератора частоты

# Режимы работы

Осциллограф способен функционировать в одном из двух режимов:

- автономном;

- режим связи с ПК.

Автономный режим является начальным режимом работы устройства. В этом режиме для отображения информации используется ЖКИ, а для управления – кнопки.

Режим связи с ПК может быть организован только при условии подключения осциллографа к ПК с помощью miniUSB-кабеля. В данном режиме отображение информации, а также управление устройством производится посредством программы OscServer.

Внимание!!! Отсутствие гальванической развязки с шиной USB ПК требует соблюдения соответствующих мер безопасности при подключении прибора к цепям с высокими напряжениями.

# Подготовительные операции

Перед началом всех операций на компьютер требуется установить драйвер USB. Для этого необходимо подключить устройство к порту USB компьютера, используя кабель miniUSB- USB, и, при обнаружении операционной системой Windows  неизвестного устройства, указать папку BM8022_driver_i386.

При необходимости (приложение не запускается) может потребоваться установка пакета распространения Microsoft Visual C++ redistributable package для своей системы (файлы находятся в архиве vcredist_x86.exe).

Данные файлы поставляются на компакт-диске, входящем в комплект, а также доступны для скачивания на сайте Мастер Кит: www.masterkit.ru

В течение первых 5-ти секунд после включения прибор находится в режиме загрузчика.

При первом включении прибора рекомендуется выполнить операцию компенсации смещения нуля: Настройки -> Калибровка -> Старт.

# Работа в режиме связи с ПК

Работа в данном режиме осуществляется посредством программы OscServer.exe.

Программа открывается в отдельном окне и выглядит следующим образом:

Окно разделено на следующие функциональные области:

- Работа;

- Горизонтальная развертка;

- Канал А;

- Канал В;

- Триггер;

- Дополнительно;

- Полоса прокрутки;

- Основная область отображения осциллограмм.

Области и кнопки управления имеют всплывающую подсказку, которая активизируется при наведении курсора.

Из системного меню (alt+space) доступен диалог “О программе…”, в котором содержится список изменений (changelog).

## Область “Работа”

В данной области отображается текущее состояние осциллографа:

- РАБОТА – происходит захват отсчетов (всего буфера);

- ЗАХВАЧЕН – окончание захвата (весь буфер захвачен);

- ТРИГ: – включен режим триггера;

- ЕСТЬ – произошло условие триггера, происходит дозахват буфера;

- ЖДУ – ожидание условия триггера;

- УСТАРЕЛ – произошел перезапуск синхронизации и ожидание нового условия триггера – осциллограмма старого условия отображается на экране, но уже фактически не содержится в буфере;

- Захв – в режиме самописца – количество захваченного времени;

- Нач - в режиме самописца – время начала захвата;

В правой части области располагаются кнопки управления:

- STOP – остановка работы – не производится перезапуск захвата (но текущий буфер дозахватывается);

- “1” – однократный запуск в режиме триггера (начало захвата -> ожидание условия триггера -> дозахват буфера -> стоп).

Примечание: в различных режимах работы кнопки и чекбоксы могут становиться неактивными ввиду их функционального назначения.

При перетаскивании мышью с нажатой правой кнопкой в области осциллограммы в режиме «стоп» будет производиться наглядное приближение.

## Область “Горизонтальная развертка”

В данной области находятся средства для задания горизонтальной развертки:

- выпадающее меню и дублирующие ее кнопки;

- кнопки задания смещения триггера.

Если в заголовке находится звездочка – при текущих настройках для данной горизонтальной развертки используется интерполяция.

## Области “Канал А” и “Канал В”

В данной области находятся средства для задания индивидуальных настроек входных каналов:

- Включен – установленная галочка разрешает работу канала, сброшенная – запрещает;

- DC/AC – кнопка выбора работы входа по постоянному/переменному току (опция недоступна);

- Осц/ЛА – кнопка выбора режима отображения осциллограф/логический анализатор (опция недоступна);

- BIN/HEX – кнопка выбора способа отображения данных в режиме логического анализатора (каждый канал отдельно/шина данных как HEX/DEC/BIN) (опция недоступна);

- Развертка – выпадающее меню и дублирующие кнопки позволяют изменить вертикальную развертку. Кнопка X1/X10 позволяет установить соответствие между режимом работы щупа и отображаемыми осциллограммами;

- Смещение – задание смещения нуля относительно центра основной области отображения осциллограмм. Правее – кнопка быстрого обнуления смещения.

## Область “Триггер”

В данной области находятся средства для задания параметров работы триггера:

- Отключен/ Канал А/Канал В/Внешний – задание источника;

- Стрелка – задание фронта;

- Условие ЛА – кнопка позволяет вызвать окно задания условия срабатывания триггера в режиме логического анализатора;

- Уровень – задание уровня срабатывания (для Внешнего источника уровень не устанавливается). Правее – кнопка быстрого обнуления уровня.

### Кнопка “Условия ЛА” (поддерживается наборами, имеющими вход ЛА, например BM8021)

Условие срабатывания задается в шестнадцатеричном или десятичном виде по маске либо по равенству.

### Работа с триггером

В случае активизации триггера необходимо установить соответствующий уровень срабатывания. Для внешнего источника уровень не устанавливается. Уровни и положение триггера отображаются в виде желтых треугольников и маркера в полосе прокрутки и могут быть перемещены перетаскиванием мыши. При этом во время перетаскивания и нескольких последующих секунд будут видны прямые пунктирные линии, обеспечивающие удобство позиционирования.

В полосе прокрутки отображается положение триггера относительно буфера, что позволяет наглядно задавать времена пред- и пост выборки.

## Область “Дополнительно”

В данной области находятся кнопки для выбора дополнительных параметров работы осциллографа:

### Кнопка “Подключиться”

Данная кнопка активна сразу после запуска программы. По нажатию на эту кнопку выводится список USB-устройств, подключенных к компьютеру. Необходимо двойным нажатием выбрать осциллограф.

### Кнопка “Настройки”

По нажатию на эту кнопку вызывается окно настройки осциллографа:

- Пиковый детектор/Нормальный захват – режим захвата;

- Режим отображения пикового детектора – отображение в виде заполненной/незаполненной области;

- Шлейф – позволяет отображать шлейф для отслеживания джиттера.

- Не прятать уровень триггера – в основной области отображения осциллограмм уровень триггера всегда будет виден;

- Показывать легенду – отображение легенды;

- Показывать перекрестие – позиция курсора будет отображаться перекрестием;

- Самописец:

  - Файл канала А и В – возможность задания файлов для сохранения/загрузки осциллограмм самописца (слева отображаются имена выбранных файлов);

  - Полное время на доп. линейке – на дополнительной линейке в режиме самописца (в нижней части основной области отображения осциллограмм) на метках времени будет отображаться дата и время;

  - Загрузить – осуществление загрузки осциллограмм из указанных файлов в основную область отображения осциллограмм;

- Основание в режиме ЛА – выбор основания в котором отображаются числа в режиме логического анализатора;

- Используемая интерполяция: отсутствует, sin(x)/x, линейная;

- Размер буфера / максимальный размер – задание размера буфера/отображения максимально возможной длины буфера;

- Выходная частота – задание выходной частоты генератора цифрового сигнала (к цепям шины генератора цифрового сигнала подключен встроенный двоичный счетчик, частота переключения младшего разряда которого равна выбранной частоте);

- Горячие клавиши – возможность назначения горячих клавиш (shortcut);

- Калибровка – компенсация смещения нуля аналоговых каналов. После нажатия этой кнопки следуйте указаниям программы.

### Кнопка “Маркеры”

Данная кнопка позволяет активизировать горизонтальные и вертикальные маркеры, с помощью которых возможно производить измерения параметров сигналов.

В левой части открывшегося окна «Маркеры» возможно активизировать/деактивизировать соответствующие маркеры. В правой части отображаются произведенные измерения.

Каждый маркер отмечен соответствующего цвета треугольником в области отображения осциллограмм, перемещение которого осуществляется мышкой, а горизонтальные и вертикальные пунктирные линии позволяют наиболее просто ориентироваться при работе с маркерами.

Вертикальные маркеры имеют дополнительные отметки в виде кружков, показывающих точки измерения.

### Кнопка “Измерения”

При нажатии на эту кнопку будут автоматические измерения основных параметров сигналов (F - частота сигнала, T - период сигнала, Uср – среднее напряжение, Uminср – среднее минимальное напряжение, Umaxср – среднее максимальное напряжение, A – амплитуда сигнала, Umin – минимальное значение напряжения сигнала, Umax – максимальное значение напряжения сигнала).

### Кнопка “Математика”

По нажатию на эту кнопку становятся доступными следующие функции:

- БПФ измерительных каналов, как по экрану, так и по всему буферу;

- Снятие АЧХ входного тракта (необходимо подключить щуп к 0-ому разряду цифрового генератора);

- Математические операции над каналами: А+В, А-В, В-А (настройки смещения нуля и развертки аналогичны аналоговым каналам).

### Кнопка “Сохранить”

По нажатию на эту кнопку становится доступными сохранение экрана или буфера в виде:

- Текстового файла;

- Растрового изображения;

- Таблицы CSV (совместима с Excel).

### Кнопка “Самописец”

По нажатию на эту кнопку активируется режим Самописца. В области Работа будет отображаться информация о времени начала (в соответствии с часами ПК) и продолжительность записи.

В этом режиме в нижней части основной области отображения осциллограмм для удобства навигации по осциллограммам находится дополнительная линейка с метками времени.

После входа в режим самописца необходимо убедится в правильности выставленных настроек (например, в этом режиме ограниченный набор горизонтальных разверток). После запуска или загрузки самописца возможность менять некоторые настройки исчезнет. При загрузке данных самописца (настройки -> самописец -> загрузить) текущие настройки должны совпадать с загружаемыми. При несоответствии будет выведена ошибка.

### Кнопка “Логический анализатор”

Опция недоступна.

# Работа в автономном режиме

Ниже приведен общий вид информационного поля ЖКИ при различных настройках.

Большую часть поля занимает область отображения осциллограмм. Справа располагается выдвигающиеся меню. Снизу и справа – вертикальные градуированные шкалы.

# Меню

Меню набора имеет два рабочих языка – Русский и Английский. Переключение между языками можно произвести в подменю – Настройки.

Меню вызывается с помощью кнопки «Меню» и выдвигается со стороны правой части экрана ЖКИ. Повторное нажатие кнопки закрывает меню. Меню автоматически закрывается через определенное время при отсутствии команд пользователя.

Посредством меню возможно управление работой осциллографа, а также получение дополнительной информации, например о характеристиках сигналов.

Для навигации по меню используются кнопки «вверх»/«вниз» (“up”/”down”) и «влево»/«вправо» (“left”/”right”). Текущий элемент меню обозначается в прямоугольнике. Кнопками «вверх»/«вниз» меняется текущий элемент, кнопка «вправо» означает действие над элементом, «влево» - выход в предыдущее меню, либо отмена.

Существует три типа элемента меню:

- параметр-переключатель. При нажатии кнопки «вправо» происходит изменение параметра из небольшого диапазона значений (например «вкл.»/ «выкл.»).

- параметр-значение. При нажатии кнопки «вправо» происходит переход в режим изменения параметра, элемент меню начинает моргать. В этом режиме значение параметра изменяется кнопками «вверх»/«вниз». Выход из режима изменения параметра осуществляется кнопками «влево»/«вправо.

- дочернее меню, обозначается символом “~”. При нажатии кнопки «вправо» происходит переход в подменю. При нажатии кнопки «влево» происходит переход в родительское меню, либо закрытие меню, если текущее меню основное.

Обособленна от меню кнопка Стоп, позволяющая останавливать/запускать осциллограммы.

# Основное меню

Основное меню содержит следующие пункты:

- Xсмещ (Xoff) – смещение по времени текущего отображаемого экрана внутри буфера;

- Тдел (T/Div) – установка горизонтальной развертки (соответствует расстоянию между большими рисками нижней градуированной шкалы);

- A: - установка вертикальной развертки канала А (значение соответствует расстоянию между двумя большими рисками правой градуированной шкалы);

- Асмещ (Aoff): - установка смещения нуля канала А;

- B: - установка вертикальной развертки канала В (значение соответствует расстоянию между двумя большими рисками правой градуированной шкалы);

- Всмещ (Boff): - установка смещения нуля канала В;

- ~Триггер (~Trigger) – подменю настройки триггера;

- ~Режим (~Mode) – подменю настройки режима работы;

- ~Измерения (~Measure) – подменю производимых измерений;

- ~Настройки (~Setup) – подменю настройки прибора.

# Подменю ~Триггер (~Trigger)

Подменю позволяет настроить работу триггера и состоит из следующих пунктов:

- Триггер выкл (Tirgger off)/ Нормальный (Sweep normal) – разрешение/запрет работы триггера;

- Канал А/В/Внешний (Sourse A/B/ext) – выбор источника триггера (канал А, канал В, внешний вход синхронизации);

- Нарастающий/Убывающий/Любой (Rise/Fall/Any) – выбор фронта срабатывания;

- Уровень (Level) – задание уровня срабатывания триггера.

# Подменю ~Режим (~Mode)

Подменю позволяет настроить режим работы и состоит из следующих пунктов:

- Вкл. кан А/В/АВ (Read: A/B/AB) – выбор отображаемых каналов;

- ~Вид (~View) – подменю настройки отображения;

- ~Математика (~Math) – подменю настройки математических функций;

- Обычный захват/Пиковый детектор (Normal acq/Peak detect) – режим обычного захвата/пикового детектора;

- Лим ОЗУ: (Ns:) – максимальный размер буфера по времени;

- ОЗУ: (RAM:) – текущий размер буфера по времени.

# Подменю ~Вид (~View)

Подменю настройки отображения содержит следующие пункты:

- Широкая/Панель (Wide/Panel) – отображается панель или рабочая область на весь экран;

- Одна/Разделенная (Single/Split) – рабочая область одна/раздвоена;

- A: основной/второстепенный/везде/невидимый (pri/sec/both/invis) – задает место отображения осциллограммы канала А на экране;

- B: основной/второстепенный/везде/невидимый (pri/sec/both/invis) – задает место отображения осциллограммы канала В на экране;

- Математика: (Math:) основной/второстепенный/везде/невидимый (pri/sec/both/invis) - задает место отображения математической функции на экране;

- Линии/Точки (Lines/points) – отображение осциллограммы в виде линий/точек;

- Подсветка вкл/выкл (Bklight on/off) – включение/отключение подсветки.

# Подменю ~Math

Подменю настройки математической функции содержит следующие пункты:

- A+B/A-B/B-A/A*B – выбор математической функции;

- установка вертикальной развертки канала математики (значение соответствует расстоянию между двумя большими рисками правой градуированной шкалы);

- М смещение (Offset) – установка смещения нуля канала математики;

- ~БПФ (~FFT) – подменю настройки вычисления БПФ.

# Подменю ~БПФ (~FFT)

Подменю настройки вычисления БПФ содержит следующие пункты:

- БПФ выкл/экрана/ОЗУ (No FFT/FFT RAM/FFT screen) – выбор режима/источника данных для вычисления БПФ;

- Канал А/В (FFT Ch A/B) – выбор канала;

- БПФ исходный/нормальный (FFT raw/normal) – использовать нормализацию при вычисление;

- dF – частотное разрешение БПФ;

- Fe – конечная частота БПФ.

При выборе режима БПФ экрана БПФ вычисляется по содержимому экрана и в реальном времени выводится на экран.

При выборе режима БПФ ОЗУ устройство дозахватывает текущий буфер (при длинных развертках это может занять немало времени, также в режиме триггера для собственно начала захвата должно сработать условие). После захвата производятся вычисления, и становится доступно следующее меню ~БПФ ОЗУ.

# Подменю ~Измерения (~Measures)

Подменю производимых измерений содержит подпункты ~Подробно А/В (~Detailed A/B) и ~Измерения (~Measures). Меню не закрывается автоматически, когда вы находитесь в подменю ~Измерения. Все измерения производятся над отображаемыми данными, используется усреднение.

Подменю ~Подробно А/В содержит:

- Uср – среднее значение напряжения;

- Uамп – амплитудное значение напряжения;

- Umin – минимальное значение напряжения;

- Umax – максимальное значение напряжения;

- Uсрmin – минимальное среднее значение напряжения;

- Uсрmax – максимальное среднее значение напряжения;

- F – частота сигнала;

- T – период сигнала.

Подменю ~Измерения содержит для каналов А и В:

- Uср - среднее значение напряжения;

- F – частота сигнала;

- T – период сигнала.

# Подменю ~Настройки (~Setup)

Подменю настройки прибора содержит следующие пункты:

- Сохранить (Save params) – сохранение измененных параметров;

- Калибровка (Calibrate) – калибровка прибора;

- Лв/Прв функц (L/R func) – назначение функции кнопке «влево»/ «вправо» при выключенном меню;

- Вв/Вн фунц (U/D func) – назначение функции кнопке «вверх»/ «вниз» при выключенном меню;

- Интерп sinx/лин (Intrp:sinx/x / linear) – интерполяция sin(x)/x либо линейная;

- Проп.кадр (Frm.skip) – пропуск кадров. Количество пропускаемых кадров при отображении на ЖКИ, компенсация инертности (размазанности) отображения ЖКИ;

- Fвых (Fo) – частота выходного сигнала;

- Язык (language) – выбор языка.

# Настройки прибора

Изделие поставляется уже настроенным на заводе-изготовителе, однако ниже приводятся рекомендации для самостоятельной прошивки, проверки и подстройки.

# Обновление прошивки

Для обновления прошивки набора используется программа OSCProgrammer.exe.

Для запуска процесса обновления необходимо выполнить следующие действия:

- запустить программу OSCProgrammer.exe;

- подключить набор к ПК

- нажать кнопку “Подключиться” и выбрать двойным кликом осциллограф;

- если набор был в режиме загрузчика (в течении 5-ти секунд после включения), то необходимо дождаться сообщения “поток запущен”, если в рабочем режиме – “запланирована перезагрузка…” и “поток запущен”;

- нажать кнопку “Загрузить прошивку” и выбрать файл с нужной прошивкой;

- дождаться сообщения “загрузка завершена!”.

В случае отключения питания во время проведения операции обновления ПО или неудачной прошивки прибора отключите его от USB и повторите заново все вышеописанные шаги.

# Настройка контрастности ЖКИ

Контрастность ЖКИ настраивается с помощью переменного резистора, расположенного на тыльной стороне платы (около интерфейсного разъема ЖКИ). Настройку контрастности можно производить только на запрограммированном наборе (см. “Обновление прошивки”)!

# Проверка входа внешнего питания и функционирования в автономном режиме

Для проверки входа внешнего питания (разъем DJK-2A), подключите источник напряжения 9…15В и убедитесь в работоспособности прибора, например, путем перемещения по меню.

# Компенсация смещения нуля

В случае настройки подключенного к ПК прибора:

- Подключите набор к порту mini-USB компьютера и запустите файл OscServer.exe.

- Нажмите кнопку “Подключиться”.

- Компенсация осуществляется при отсоединенных щупах: “Настройки” -> “Калибровка” -> “Старт”.

В автономном режиме выберете пункт меню “Настройки”->”Калибровка” и нажмите кнопку “Вправо”.

### Настройка коэффициента усиления

Настройку коэффициента усиления производить только после компенсации смещения нуля прибора (предыдущий пункт). Для удобства рекомендуем использовать режим подключения к ПК, однако в автономном режиме коэффициент может быть настроен аналогичным образом.

Порядок настройки:

- подключите щупы аналоговых каналов к клеммам источника опорного напряжения 3,3В(3,25В);

- в меню «Настройки» установите режим отображения в состояние “Пиковый детектор”;

- подберите сопротивление подстроечного резистора (рядом с гнездом, меньший по размерам подстроечник) таким образом, чтобы значение напряжения Uср стало равно 3,3В(3,25В).

Примерный вид осциллограмм во время настройки:

## Настройка входного тракта

Порядок настройки:

- подключите каналы А, В и вход внешнего синхросигнала к выводу 1 разъема Генератора Частоты (ближний к ЖКИ вывод). Настройте выходную частоту на значение 1 кГц (достаточно настроить один раз), а триггер - на синхронизацию от внешнего сигнала;

- настройте программу таким образом, чтобы осциллограммы обоих каналов отображались по возможности наглядней (достаточно настроить один раз);

- с помощью изолированной отвертки подберите ёмкость входного подстроечного конденсатора (рядом с гнездом, больший по размеру подстроечник) таким образом, чтобы отображаемый сигнал имел форму правильного меандра («крыша» сигнала должна быть горизонтальной);

Примерный вид осциллограмм во время настройки:

Применение и особенности эксплуатации устройств МАСТЕР КИТ

можно обсудить на конференции нашего сайта:

http://www.masterkit.ru

Вопросы, предложения и претензии

принимаются по е-mail: infomk@masterkit.ru

Драйвер не подписан